ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ OXYCHEQ EXPEDITION и EXPEDITION-X КИСЛОРОДНЫЕ.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Оглавление:

1. Введение………………………………………………....1

2. Органы управления…………………………………......1

3. Калибровка датчика на воздухе………………………..2

4. Кислородная калибровка датчика в кислороде.............3

5. Управление………………………………………………3

6. Устранение неисправностей……………………………3

7. Техническое обслуживание……………………….........3

8. Эксплуатация……………………………………………3

9. Безопасность………………………………………….....4

10. Технические данные…………………………………...4

11. Запасные части и аксессуары………………………....4

- Введение.

  - Газоанализатор EXPEDITION-X разработан для измерения процентного содержания кислорода в диапазоне от 0.1 до 100%. Он может быть использован для измерения содержания кислорода в смесях Nitrox, Trimix, Heliox.

  - Газоанализатор предназначен для контроля или проверки

газа в баллонах.

  - EXPEDITION-X имеет графический дисплей, кислородный датчик с температурной компенсацией, который рассчитан на 3 года службы. Питание EXPEDITION-X осуществляется с помощью

трех батареек типа ААА мощностью 1.5 В, ресурс работы которых

составляет 2-3 года перед последующей заменой.

1.4 EXPEDITION-X имеет герметичный корпус, калибровочный  потенциометр, включатель/выключатель, кислородный датчик, и цифровой дисплей. Водонепроницаемость обеспечивается корректной установкой о-рингов.

1.5 EXPEDITION-X готов к работе, как только вы подсоедините кислородный датчик к анализатору.

2.0  Органы управления.

2.1 EXPEDITION-X имеет влагонепроницаемый выключатель с подсветкой дисплея. Когда выключатель расположен по центру, то анализатор выключен. Когда выключатель в верхнем положении анализатор включен, в нижнем положении тоже включен. Перед началом использования анализатор должен быть откалиброван

(смотри пункт №3 данного руководства).

2.2 Низкий заряд батареи отображается символом в левом углу. В этом случае следует заменить батареи перед следующим использованием анализатора.

2.3 Ручка калибровки анализатора находиться справа. При первом включении поверните ручку до упора против часовой стрелки, после чего по часовой стрелке также до упора и оставьте в таком положении. Дисплей будет показывать уменьшающиеся значения при повороте ручки против часовой стрелки и увеличивающиеся значения при повороте по часовой стрелке. Если при поворотах ручки изменения значений не происходят (смотри пункт №7,8 данного руководства).

2.4 Дисплей имеет разрешение 0.1%, показатель низкого заряда   батареи, а также подсветку.

3.0  Воздушная калибровка датчика.

3.1 Производите калибровку перед каждым использованием для более

точных показаний измерений.

3.2 Убедитесь что датчик подсоединен к анализатору, данные на экране анализатора должны стабилизироваться при его включении. После включения оставьте анализатор примерно на одну минуту на свежем воздухе, датчик должен показывать 20.9%, это точное содержание кислорода в воздухе, если анализатор показывает другое значение, откалибруйте его и запомните примерное положение рычага калибровки. Если при этой операции возникают проблемы, обратитесь в пункты №6,7 данной инструкции.

!ВНИМАНИЕ! Анализатор очень чувствителен к парциальному давлению    кислорода. Калибровка анализатора должна проводиться только на свежем воздухе, так как калибровка под давлением кислорода может привести к его поломке.

4.0  Кислородная калибровка.

4.1 При измерении 100% кислорода скорость подачи не должна быть больше 2-3 литров в минуту.

4.2 Дождитесь стабилизации показаний.

5.0   Управление.

5.1 EXPEDITION-X поставляется вместе кислородным датчиком

a) подсоедините кислородный датчик к анализатору

b) направьте поток газа из баллона к кислородному датчику

c) на дисплее начинает отображаться процентное содержание кислорода в газовой смеси

d) через несколько секунд после того как газовая смесь перестает поступать для измерения, датчик начинает возвращаться  к показанию 20.9% кислорода

e) если вы сомневаетесь в показаниях повторите измерения

f) также можно произвести измерения с помощью дополнительной опции, ограничителя потока.

6.0  Устранение неисправностей.

Проблема.                                                 Возможное решение.

> Невозможно откалибровать анализатор     поменяйте кислородный

датчик

> Нет индикации на дисплее                                 замените батареи

> Горит показатель низкого заряда батареи        замените батареи

7.0  Техническое обслуживание.

7.1 Установка или замена батареи.

a) открутите винты на задней крышке анализатора и снимите

заднюю крышку

b) извлеките старые батареи и вставьте новые соблюдая полярность

с) аккуратно поместите заднюю крышку на место и закрутите винты

7.2 Установка или замена кислородного датчика

a) открутите винты на задней крышке анализатора и снимите

заднюю крышку

b) выньте кислородный датчик из упаковки

c) вкрутите изнутри кислородный датчик так, чтобы часть резьбы

датчика возвышалась над лицевой панелью анализатора

d) верните заднюю крышку анализатора на место и закрутите винты

e) снимите защитный кожух с выключателя, кнопка Pwr

8.0 Эксплуатация.

8.1 EXPEDITION-X это электронное измерительное устройство,

требующее бережного отношения. Если вы не пользуетесь прибором

долгое время, храните его в кейсе, который поставляется в комплекте.

8.2 Используйте мокрую тряпочку для протирки анализатора

8.3 Бережная эксплуатация анализатора позволит вам продлить его

срок службы (избегайте попадая прямых солнечных лучей,

длительного воздействия высоких температур, падений анализатора

на твердые поверхности, а также падения анализатора в воду).

9.0 Безопасность.

9.1 При извлечении батареи или кислородного датчика все настройки

сбрасываются.

9.2 Кислородный датчик содержит в себе гидроокись калия, при

повреждении датчика возможно попадание гидроокиси в глаза, тогда

следуете следующим инструкциям:

1. Обильно промойте глаза водой и обратитесь за медицинской

помощью.

2. Если оксид попал в ротовую полость, не в коем случае не старайтесь

глотать, так как это может быть смертельно. Прополощите рот

и обратитесь за медицинской помощью.

3. При попадании оксида на одежду снимите ее, при попадании на

кожу, промойте место контакта водой и обратитесь за медицинской

помощью.

10.0  Технические данные.

<  Диапазон измерения от 0,1 - 100% кислорода

<  Разрешение дисплея 0,1%

<  Время отклика - меньше 5 секунд

<  Тип сенсора - гальванический

<  Время работы сенсора – больше 36 месяцев на воздухе

гарантированное время работы не менее 24 месяцев

<  Батареи – 3 батареи типа ААА 1.5 вольта

<  Время работы батареи – более 36 месяцев

<  Диапазон рабочих температур от – 5 до 50 С

<  Давление – чувствителен к парциальному давлению кислорода

11.0 Запасные части и аксессуары.

Ваш анализатор EXPEDITION-X включает следующее оборудование:

кислородный датчик, три батареи ААА, корпус анализатора, кейс для

хранения. Возможно также заказать разные дополнительные аксессуары.